ВЕТЕРИНАРНЫЙ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ИНЪЕКТОР

(пневматический газобаллонный)

модели ВП-01

ПАСПОРТ

ВП01.2017.001 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение............…………………………………………………..........................................3

- Назначение................…………………............…………………………………...................3

- Технические характеристики....………………………………………..............................4

- Комплектность.....................................………………………………………………….......4

- Устройство и принцип работы..........……………………………………….................…5

- Указания мер безопасности..........…………………………………………..................….5

- Порядок эксплуатации..............……………………………………………...................….6

- Техническое обслуживание.………………………………………..............................…..7

- Информация об изготовителе...………………………………………….........................7

- Гарантия изготовителя..............…………………………………………......................….8

- Сведения о сертификации....……………………………………......................................8

- Сведения о проверке и упаковке...…………………………………...............................8

1.	ВВЕДЕНИЕ

1.1.	Приступая к эксплуатации инъектора, внимательно изучите паспорт. Данный паспорт знакомит с основными техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации инъектора.

1.2.	Обозначение деталей и комплектность приведены в соответствующих таблицах и рисунках.

1.3.	Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу: 344004, г. Ростов-на-Дону, а/я 6478.

2.	НАЗНАЧЕНИЕ

Дистанционный инъектор модели ВП-01 (Рисунок 1) предназначен для доставки летающих ветеринарных шприцев до биологического объекта на расстоянии, с целью его лечения или временного обездвиживания, посредством внутримышечного введения лекарственного средства в форме растворов, взвеси или эмульсии. Лекарства рекомендуется вводить в толщу мышц, в область ягодицы, трехглавого мускула плеча или в подгрудок.

Рисунок 1 - Внешний вид инъектора

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Калибр, мм Длина ствола, мм Габаритные размеры, мм Рабочее давление в баллоне, МПа Масса инъектора, кг | 13 400 420х70х200 7,5 не более 1,1 |

4.	КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность указана в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Инъектор Шланг заправочный Штуцер заправочный Прокладка фторопластовая Кольцо резиновое 4х1,5 Масло силиконовое ПМС-200, 2 мл Упаковка | 1 1 1 1 2 1 1 |

5.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1.	Работа инъектора основана на принципе использования энергии предварительно сжатого газа, размещенного в баллоне. Весь цикл работы включает в себя заполнение баллона сжатым газом, установку летающего шприца в канал ствола, заполнение газом камеры предварительной закачки (камера 2, далее КПЗ), контроль давления по манометру и произведение выстрела.

5.2.	Спусковой механизм имеет возможность регулировки хода спускового крючка.

6.	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.	Инъектор может представлять опасность для людей при необдуманном обращении с ним. Принимайте все меры предосторожности и помните, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям!

6.2.	Строго соблюдайте требования, изложенные в разделах "Порядок эксплуатации" и "Техническое обслуживание".

6.3.	При эксплуатации инъектора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-	НАПРАВЛЯТЬ ИНЪЕКТОР ДУЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ НА ЛЮДЕЙ;

-	ХРАНИТЬ И ОСТАВЛЯТЬ ИНЪЕКТОР ЗАРЯЖЕННЫМ;

-	РАЗБИРАТЬ ИНЪЕКТОР С ЗАРЯЖЕННЫМ БАЛЛОНОМ;

-	ЗАПРАВЛЯТЬ БАЛЛОН СЖАТЫМ ГАЗОМ СВЫШЕ РАЗРЕШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ (7,5 МПа);

-	ПРЕВЫШАТЬ ДАВЛЕНИЕ 25 БАР В КАМЕРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАКАЧКИ.

7.	ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1.	Проверить инъектор на отсутствие внешних повреждений.

7.2.	Проверить работу спускового механизма и при необходимости произвести его регулировку.

7.3.	Для подготовки инъектора к стрельбе необходимо:

7.3.1.	вкрутить баллон в корпус инъектора до появления незначительного увеличения усилия;

7.3.2.	заполнить баллон сжатым газом (углекислым газом от стационарного углекислотного баллона (или углекислотного огнетушителя типа ОУ) или сжатым воздухом) используя шланг и штуцер, прилагаемые в комплекте. При заполнении баллона контролировать по манометру давление в КПЗ, не допускать превышение 258 бар. Давление сжатого газа не должно быть более 7,5 МПа.;

7.3.3.	для увеличения давления в КПЗ необходимо, контролируя давление по манометру выкрутить баллон из корпуса инъектора до достижения необходимого давления. Для уменьшения давления в КПЗ, необходимо вкрутить баллон в корпус до появления незначительного увеличения усилия, произвести холостой выстрел и выкрутить баллон до достижения необходимого давления в КПЗ.

7.3.4.	установить летающий шприц в канал ствола, открутив заглушку ствола;

7.3.5.	инъектор готов к стрельбе.

7.4.	С целью увеличения срока службы деталей и уплотнительных элементов инъектора, изделие следует хранить с не заправленным баллоном.

8.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1.	Правильное обращение и своевременное техническое обслуживание повышает срок службы и гарантирует надежную работу изделия. Не следует производить разборку инъектора, если нет необходимости.

8.2.	Неполную разборку инъектора следует производить в следующем порядке:

-	отвернуть винты крепления рукоятки;

-	отделить рукоятку;

-	выбить штифт крепления курка;

-	выкрутить винты крепления курковой колодки;

-	выкрутить баллон.

8.3.	Сборку инъектора производить в обратном порядке.

8.4.	Чистку и смазку канала ствола следует производить сразу после стрельбы. Чистку и смазку деталей инъектора производить по мере необходимости.

8.5.	Для смазки канала ствола и уплотнительных элементов инъектора рекомендуется использовать силиконовое масло ПМС-100, ПМС-200.

9.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

9.1.	Ветеринарный дистанционный инъектор (пневматический газобаллонный) ВП-01 изготовлен ООО ПКФ ВЕКТОР.

9.2.	Адрес изготовителя: г. Ростов-на-Дону.

10.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1.	Гарантийный срок эксплуатации инъектора - 12 месяцев.

10.2.	Гарантийный срок определяется со дня продажи, указанной в паспорте.

10.3.	Гарантийные обязательства утрачивают силу в случае:

-	нарушения потребителем правил пользования, включая правила безопасности, хранения и транспортировки товара;

-	возникновения повреждений товара по вине потребителя либо третьих лиц;

-	возникновения повреждений товара вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.4.	Гарантийный ремонт инъектора производится на предприятии изготовителе.

10.5.	Гарантийный ремонт производится в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления изделия на предприятие - изготовитель.

11.	СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Дистанционный инъектор относится к ветеринарному оборудованию и не подлежит обязательной сертификации.

12.	СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ И УПАКОВКЕ

Дистанционный инъектор ВП-01 №_______ проверен и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления "___" _____20___г.

Упакован ООО ПКФ ВЕКТОР.

Подпись лиц ответственных за проверку и упаковку _________________

Дата продажи "___" _____20___г.