1.   ВВЕДЕНИЕ

1.1.	Приступая к эксплуатации Инъекционного дротика (изделия), внимательно изучите паспорт. Настоящий паспорт кратко знакомит с основными техническими характеристиками и правилами эксплуатации.

1.2.	Замечания по качеству и пожелания направляйте по адресу: 344004, г. Ростов-на-Дону, а/я 6478, ООО ПКФ ВЕКТОР.

1.3.	В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2.   НАЗНАЧЕНИЕ

2.1.	Дротик дистанционный инъекционный «ИД-02», заправляемый жидким лекарственным средством (далее «ИД-02»), предназначен для введения животным ветеринарных лекарственных препаратов с целью лечения и временного обездвиживания животных.

3.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.	Габаритные размеры:

-	длина………………….80 мм
-	диаметр……………….4,5 мм

3.2.	Масса………………….не более 1,5 г

3.3.	Количество раствора лекарственного средства, доставляемого к цели, до 0,2 мл.

3.4.	Точность стрельбы определяется качеством пристрелки дистанционного инъектора и подготовкой стрелка.

4.   УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1.	Выталкивание «ИД-02» из канала ствола производится за счет энергии сжатого воздуха, образующегося в стволе дистанционного инъектора.

4.2.	При попадании «ИД-02» в мышечную ткань животного происходит впрыск лекарственного средства (игла дротика прорезает колпачок, он сдвигается по игле).

5.   УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.	При соблюдении правил эксплуатации и положений данной инструкции изделие «ИД-02» полностью безопасно, просто в обращении и надежно в эксплуатации.

5.2.	Запрещается производить стрельбу изделием «ИД-02» при нахождении людей на расстоянии ближе максимальной дальности действия дистанционного инъектора. Максимальная дальность стрельбы определяется экспериментально с помощью отстрелов изделиями 
«ИД-02» из используемого дистанционного инъектора.

5.3.	Лица, допущенные к работе с изделиями, должны знать конструкцию изделия и правила обращения с ним.

6.   ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

6.1.	Снаряжение изделия «ИД-02» лекарственным средством производится с использованием шприца, в следующей последовательности:

-	приготовить раствор лекарственного средства

-	снять колпачок с носовой части дротика;

-	при помощи шприца с приготовленным раствором лекарственного средства, залить в полость корпуса дротика 0,2 мл;

-	надеть колпачок на носовую часть дротика;

Изделие готово к применению.

При заправке дротика в дистанционный инъектор используйте шомпол – досылатель, чтобы шерстяной стабилизатор был полностью в стволе инъектора.

6.2.	Допускается повторное использование изделия «ИД-02» при наличии запасных колпачков и после предварительной дезинфекции (промывка изделия и замачивания 5 - 6 часов в 7 % растворе монохлорамина или других дезинфицирующих средствах).

7.   ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ

7.1.	Эффективная дальность применения изделия «ИД-02» (вероятность попадания на 90 % зависит от навыков стрелка) определяется типом используемого дистанционного инъектора и составляет, например, для МР-512 до 20 метров, при использовании более мощных дистанционных инъекторов дальность применения может быть увеличена.

7.2.	Правила и тактику применения, исходя из поставленных задач, разрабатывают соответствующие службы, получившие изделия «ИД-02» в эксплуатацию.

7.3.	За применение изделий не по назначению или в условиях, не определенных в паспорте, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

8.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1.	Нетоксично

8.2.	Номер партии

8.3.	Дата изготовления 20___ г.

8.4.	Гарантийный срок хранения: 5 лет.

8.5.	Не подлежит обязательной сертификации.